4K微创脊柱内镜系统市场调研参数表

## 一、基本信息

- 设备名称：4K 微创脊柱内镜系统

- 调研数量：2 套

- 调研用途：市场技术摸底与参数征集，为后续采购工作提供参考

- 系统组成：每套系统包含脊柱内镜及配套手术器械、4K 摄像系统、等离子手术设备三大部分

## 二、脊柱内窥镜调研参数

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视向角 | 30° |
| 2 | 光学工作距 | 25mm |
| 3 | 工作通道直径 | 4.3mm |
| 4 | 镜体外径 | 7.0mm |
| 5 | 工作长度 | 181mm |

## 三、核心手术器械配置及参数

| 序号 | 器械名称 | 核心技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扩张器套装 | 包含 2 种规格： 1. 长度 225mm，直径 7.0mm 2. 内径 2.0mm，外径 5.0mm，长度 280mm |
| 2 | 工作套筒系列 | 包含 3 种规格： 1. 长度 220mm，内径 5.0mm，外径 5.8mm 2. 长度 200mm，内径 6.0mm，外径 7.0mm 3. 长度 180mm，内径 7.0mm，外径 8.0mm |
| 3 | 内窥镜用环锯 | 长度 350mm，内径 2.5mm，外径 3.5mm；配套 T 型手柄 |
| 4 | 可视空心钻套装 | 手柄与管轴一体式设计，长度 181mm，内径 7.2mm，外径 8.0mm；配套保护套管长度 155mm，内径 8.0mm，外径 9mm |
| 5 | 工作套管 | 鸭舌口设计，顶端双手柄，带封帽；长度 178mm，内径 7.2mm，外径 8.0mm |
| 6 | 髓核钳系列 | 包含直形 2.5mm、直形 3.0mm、直形 3.5mm、角度型（头端上弯 55°~65°）2.5mm，长度均≥330mm |
| 7 | 弧形抓钳 | 钳口单向上开，长度 340mm，直径 2.5mm；钳口张开角度 60°，可弯曲范围 20°～70° |
| 8 | 直形篮钳 | 长度 330mm，直径 2.5mm |
| 9 | 咬骨钳系列 | 头端角度 55°，长度 360mm；包含 3.5mm、4.0mm 两种直径；可拆卸；配套枪式手柄 |
| 10 | 剥离器 | 头端含直形、L 形，长度 310mm，直径 2.5mm |
| 11 | 骨科线锯导引器 | 长度 180mm，内径 1.2mm，外径 1.5mm |
| 12 | 骨导引针 | 长度 400mm，直径 1.0mm |
| 13 | 骨锤 | 直径 30mm，长度 240mm，带缓冲装置 |
| 14 | 内窥镜用骨凿 | 长度 310mm，直径 3.6mm |
| 15 | 骨刮匙 | 直径 4.0mm，长度 480mm，可变角度 |
| 16 | 消毒存储装置 | 配套器械收纳盒、内镜专用消毒盒各 1 套，可收纳全部器械 |

## 四、4K 摄像系统参数

### （一）摄像系统主机

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统类型 | 全数字化影像系统，影像采集、处理、传输、显示、存储全程为数字信号 |
| 2 | 分辨率 | ≥3840×2160 像素（宽高比 16:9），或≥4096×2160 像素（宽高比 17:9） |
| 3 | 输出接口 | 配备 HDMI2.0、SDI、USB 等接口 |
| 4 | 摄像头手柄按键 | ≥4个，三个按键直接操作可以实现白平衡，冻结，录像，拍照等功能 |
| 5 | 录拍功能 | 自带 USB3.0 接口，支持 U 盘实时录制手术视频、抓拍图像；视频录制过程中可同步拍照存储，无需暂停录制 |

### （二）医用内窥镜 LED 冷光源

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光源类型 | 超高亮度 LED 触摸屏冷光源，与摄像主机为同一品牌 |
| 2 | 色温范围 | 3000K-7000K |
| 3 | 使用寿命 | ≥50000 小时 |
| 4 | 显色指数 | ≥90，组织显色接近真实色彩 |
| 5 | 亮度调节 | 手动分级调节 |
| 6 | 安全防护 | 出光防护功能：未插入导光束时光源自动熄灭，插入后自动开启；屏幕同步显示导光束插拔状态 |
| 7 | 接口兼容性 | 通用导光束接口，兼容同品牌及主流其他品牌导光束 |

### （三）4K 液晶监视器

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸与分辨率 | 32 英寸，分辨率≥3840×2160 |
| 2 | 宽高比 | 16:9 |
| 3 | 输入接口 | HDMI2.0×2、DP×1 |

### （四）设备台车

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质结构 | 高强度金属主体，搭配高性能塑料防撞角与立柱；内置电源线走线，安全整洁 |
| 2 | 承重能力 | 整车承重≥80KG |
| 3 | 脚轮 | 可自锁静音车轮 |
| 4 | 配件 | 配备摄像头固定装置，可收纳并保护摄像头 |

## 五、等离子手术设备参数

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | 具备三类医疗器械注册证 |
| 2 | 工作频率 | ≥100KHz |
| 3 | 工作温度 | ≤70℃，对周边组织热损伤小 |
| 4 | 工作模式 | 具备切割消融、凝固止血双模式 |
| 5 | 输出功率 | 切割消融功率：32W-300W；凝固止血功率：43W-112W |
| 6 | 运行方式 | 支持连续运行 |
| 7 | 智能识别 | 自动识别刀头型号并匹配最佳工作档位，可识别手柄、脚踏的连接状态 |
| 8 | 操作方式 | 全触摸屏操控，可显示工作模式、档位、运行状态、警示信息 |
| 9 | 适用场景 | 刀头规格覆盖肩关节、膝关节、腕肘踝关节、颞颌关节、肌腱手术、低温等离子髓核成形术、椎间孔镜手术、单侧双通道内镜技术等 |