玉林市中西医结合骨科医院

关于分析测量设备的参数

- 需求参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 核心参数 | 一般参数 | 配套要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | 1.荧光通道数≥5色，支持多重检测；2.检测灵敏度：单拷贝基因检测；3.温控范围4℃-99℃，升温速度≥6℃/s，降温速度≥4℃/s；4.模块类型：96孔光学反应模块（兼容0.2mL反应管/8联管）；5.支持绝对定量、相对定量、熔解曲线分析 | 1.温控精度±0.3℃（60℃-95℃）；2.外形尺寸≤500×400×300mm；3.重量≤15kg；4.功率≤800W | 1.标配96孔光学板（50片）、反应管（1000支）；2.质保期≥1年；3.含上门安装调试及校准 |
| 2 | 全波长酶标仪 | 台 | 1 | 1.波长范围200-1000nm，波长精度±1nm；2.检测模式：吸光度、荧光强度、化学发光、时间分辨荧光；3.灵敏度：吸光度≤0.001OD（340nm，空白校正后）；4.支持96孔、384孔板，96孔板检测≤10秒 | 1.外形尺寸≤500×400×300mm；2.重量≤12kg；3.噪音≤55dB；4.工作环境15℃-30℃ | 1.标配96孔板（100片）、校准板（1块）；2.质保期≥1年；3.含年度校准服务 |
| 3 | 电子天平（十万分之一精度） | 台 | 1 | 1.量程≥200g；2.精度0.01mg；3.支持自动内部校准（温度/时间触发）；4.配备全透明玻璃防风罩；5.具备RS232数据接口 | 1.外形尺寸≤350×450×300mm；2.重量≤15kg；3.工作环境15℃-25℃；4.显示为LCD背光屏 | 1.标配校准砝码、防尘罩；2.质保期≥1年；3.含年度校准服务 |
| 4 | 微孔洗板机 | 台 | 1 | 1.清洗方式：8通道/16通道可选，支持逐行/逐列清洗；2.洗板次数1-99次可调；3.加液量50-300μL/孔，精度±5%；4.具备废液报警、缺液报警功能 | 1.外形尺寸≤400×350×280mm；2.重量≤10kg；3.支持自定义清洗程序；4.功率≤150W | 1.标配清洗头、废液瓶、洗液瓶；2.质保期≥1年；3.含操作培训 |
| 5 | 微量分光光度计 | 台 | 1 | 1.最小检测体积1μL（无需比色皿）；2.波长范围200-800nm，波长精度±1nm；3.支持核酸（DNA/RNA）、蛋白（BSA、Bradford法）、染料浓度检测；4.核酸检测下限≤2ng/μL（dsDNA） | 1.显示≥3.5英寸触摸屏；2.数据存储≥1000组；3.外形尺寸≤200×150×100mm；4.支持锂电池续航≥4小时 | 1.标配样品台、清洁布（5片）；2.质保期≥1年；3.提供检测方法培训 |
| 6 | 移液枪（ 0.1-2.5uL 2支、0.5-10uL 2支、10-100uL2支、100-1000uL 2支 | 根 | 8 | 1.类型：气体活塞式，整支可高温高压灭菌（121℃，20min）；2.精度：量程≤10μL时误差≤±3%，量程>10μL时误差≤±1%；3.吸头装配力≤5N（人体工学设计） | 1.外壳为PP材质，活塞为不锈钢；2.重量≤200g/根；3.支持用户自行校准 | 1.标配对应量程吸头盒（10盒）；2.质保期≥1年；3.含移液操作培训 |
| 7 | 小型电子秤 | 台 | 1 | 1.量程≥1kg；2.精度≤0.1g；3.支持去皮、单位转换（g/oz/lb）功能；4.具备低电量报警功能 | 1.显示为LCD背光屏；2.外形尺寸≤150×100×50mm；3.重量≤0.5kg；4.电源为电池/USB双供电 | 1.标配电源适配器；2.质保期≥6个月；3.含校准砝码 |