## Sheet1
药理试验室设备清单（一）
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 核心参数 | 一般参数 | 配套要求
分子生物学检测设备
1 | 预制胶电泳槽 | 套 | 2 | 1 | 1.兼容预制胶尺寸：8×8cm或10×8cm；2.缓冲液容积≥1.0L/套；3.支持恒压电泳（60-120V）；4.具备防漏液密封设计 | 1.外形尺寸≤150×160×170mm/套；2.重量≤2.5kg/套；3.配可拆卸电极头（便于清洗） | 1.标配电泳梳、缓冲液槽盖；2.质保期≥1年；3.含使用指导
2 | 干式转印器 | 台 | 1 | 1 | 1.转膜面积≥10×10cm；2.转膜温度可控（室温-45℃）；3.转膜时间≤30分钟（标准蛋白）；4.支持多块胶同时转印（≤2块） | 1.外形尺寸≤200×180×100mm；2.重量≤4kg；3.功率≤300W | 1.标配转印垫、滤纸；2.质保期≥1年；3.含操作培训
3 | 半干式转印槽 | 台 | 1 | 1 | 1.转膜电流范围0.1-1.5A；2.适配凝胶尺寸≤10×10cm；3.电极板为铂金材质（耐腐蚀）；4.具备过流保护功能 | 1.外形尺寸≤180×150×80mm；2.重量≤3kg；3.操作面板为LED数显 | 1.标配转膜夹、电极缓冲液配方；2.质保期≥1年；3.提供技术支持
4 | 湿式转印槽 | 台 | 1 | 1 | 1.转膜容积≥1.0L；2.适配凝胶数1-2块；3.电极间距可调节；4.槽体为耐酸碱材质 | 1.外形尺寸≤160×170×190mm；2.重量≤3.5kg；3.配冷却装置接口 | 1.标配转膜支架、滤纸；2.质保期≥1年；3.含使用培训
细胞培养设备
1 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 3 | 1.防护等级：Ⅱ级B2型；2.洁净度：Class100（ISO5级）；3.风速：平均下降风速≥0.38m/s，流入风速≥0.50m/s；4.符合GB19489-2008《实验室生物安全通用要求》；5.具备UV灯定时关闭、风机故障报警、气流监测功能 | 1.工作区尺寸≥1200×600×650mm；2.外形尺寸≤1400×750×2200mm；3.重量≤150kg；4.噪音≤65dB(A) | 1.标配UV灯、日光灯、电源插座（2个）；2.质保期≥3年；3.含上门安装及生物安全培训
2 | 通风橱 | 个 | 2 | 1 | 1.规格：1500×850×2350mm（长×宽×高，±10mm）；2.工作区平均风速≥0.5m/s；3.内衬为耐酸碱PP材质；4.具备自动门下降报警、风机故障报警功能；5.顶部预留通风接口 | 1.噪音≤60dB(A)；2.照明为LED灯（功率≤30W，照度≥300lux）；3.功率≤500W；4.下箱带储物层 | 1.标配水龙头、滴水盘、气体考克（2个/个）；2.质保期≥5年；3.含上门安装及通风量检测
样本处理与分离设备
1 | 细胞自动计数器 | 台 | 1 | 3 | 1.计数范围：5×104-1.5×107个/mL；2.检测速度：≤20秒/样本；3.计数精度：误差≤±5%；4.支持活死细胞区分（台盼蓝染色法）；5.数据存储≥1000组，支持Excel导出 | 1.样品体积：10μL；2.显示：≥7英寸触摸屏；3.外形尺寸≤287×283×388mm；4.重量≤9.6kg | 1.标配计数板、移液器、台盼蓝染液；2.质保期≥1年；3.含操作培训及校准服务
2 | 组织匀浆仪 | 台 | 1 | 3 | 1. -20°C低温冻台，满足样本储存、电泳、转膜等低温实验需求； 2. 全程低温快速研磨，防止核酸降解、蛋白质失活； 3. 可同时处理多达24个样本； 4.转速设置 3-8m/s，最高可达到4500rpm； 5.工作时间范围0s-99min； 6.满足多种组织研磨（骨组织等）； 7.研磨过程中可随时拍下急停按钮，仪器立即停止运行； 8.触屏控制显示屏； 9.电磁安全锁装置，断电可自动解锁，工作过程中无法开盖，直至研磨程序结束； 10.样本装置采用封闭式的一次性离心管；研磨珠采用一次性无菌无酶氧化锆研磨珠。 | 1.外形尺寸≤650×420×430mm；2.重量≤55kg；3.运行时间0-9999s,暂停时间0-999s,运行次数1-99次；4.显示为LED数显 | 1.标配匀浆杯、刀头、清洗刷；2.质保期≥1年；3.含操作培训
3 | 小型低速离心机 | 台 | 1 | 2 | 1.最大转速≥4000rpm，最大相对离心力≥2000×g；2.转子容量：支持15mL×8或50mL×4转子；3.定时范围0-99min59s；4.具备开盖停机、不平衡报警功能 | 1.显示为LED数显；2.外形尺寸≤300×300×250mm；3.重量≤10kg；4.功率≤200W | 1.标配15mL×8转子；2.质保期≥1年；3.含操作培训
4 | 小型摇床 | 台 | 2 | 1 | 1.运行模式：水平式/钟摆式可选；2.转速范围5-100rpm；3.最大载荷≥2.5kg/台；4.定时范围0-999h59min | 1.托盘尺寸≥300×245mm/台；2.外形尺寸≤380×330×180mm/台；3.重量≤9kg/台 | 1.标配固定夹具；2.质保期≥1年；3.含使用培训
5 | 恒温金属浴 | 台 | 1 | 1 | 1.控温范围0℃-100℃，温控精度±0.5℃；2.升温速度：室温至100℃≤12min；3.降温速度：室温24℃至4℃≤15min；4.模块均匀性≤±0.5℃ | 1.显示为LCD屏；2.定时范围1min-99h59min；3.外形尺寸≤250×200×150mm；4.重量≤3kg | 1.标配0.2mL×8模块、1.5mL×12模块；2.质保期≥1年；3.带超温报警功能
6 | 中型控温超声波清洗器 | 台 | 1 | 1 | 1.槽体尺寸≥300×200×150mm（长×宽×深）；2.超声功率≥300W，功率可调40%-100%；3.控温范围室温-80℃，精度±1℃；4.定时范围1-99min，支持连续/间歇模式 | 1.外形尺寸≤400×300×250mm；2.重量≤8kg；3.槽体为304不锈钢；4.底部带排水口 | 1.标配清洗篮、盖子；2.质保期≥1年；3.含超声功率校准（1次）
7 | 多用脱色摇床 | 台 | 2 | 0.5 | 1.运行模式：水平振荡；2.转速范围50-200rpm，精度±5rpm；3.定时范围0-999min；4.工作台面尺寸≥300×200mm/台 | 1.外形尺寸≤350×250×150mm/台；2.重量≤5kg/台；3.噪音≤55dB(A) | 1.标配防滑垫；2.质保期≥1年；3.含操作指导
8 | 小型煎药机 | 台 | 1 | 1 | 1.煎药容量500-2000mL；2.加热功率≥1500W；3.支持自动煎药、自动保温功能；4.具备防干烧、超温报警功能 | 1.外形尺寸≤400×300×500mm；2.重量≤15kg；3.材质为食品级不锈钢；4.煎药时间0-180min可调 | 1.标配药罐、过滤网；2.质保期≥1年；3.含操作培训
9 | 恒温水浴锅 | 台 | 2 | 0.2 | 1.控温范围室温-100℃，精度±0.5℃；2.浴槽容积≥6L/台；3.支持恒温、定时功能（0-99min）；4.具备超温报警功能 | 1.外形尺寸≤300×250×180mm/台；2.重量≤4kg/台；3.浴槽为不锈钢；4.功率≤500W/台 | 1.标配盖子、支架；2.质保期≥1年；3.含使用指导
10 | 迷你离心机 | 台 | 1 | 0.5 | 1.最大转速≥5000rpm，最大相对离心力≥1700×g；2.样品处理量：8×1.5/2.0mL+10×0.5mL+2×8×0.2mLPCR联管；3.支持点动/定时运行（0-5min）；4.具备开盖停机功能 | 1.外形尺寸≤150×150×100mm；2.重量≤2kg；3.噪音≤55dB；4.电压AC220V | 1.标配适配器；2.质保期≥1年；3.含使用指导
11 | 小型涡旋仪 | 台 | 2 | 0.2 | 1.转速≥3000rpm，振幅≥4.5mm；2.适配0.2mL-50mL离心管、微孔板；3.支持点动/连续运行模式；4.电机功率≥10W | 1.外形尺寸≤100×100×120mm/台；2.重量≤1kg/台；3.外壳为ABS材质；4.电压AC220V | 1.标配防滑垫；2.质保期≥1年；3.提供替换电源线
分析测量设备
1 | 微量分光光度计 | 台 | 1 | 3 | 1.最小检测体积1μL（无需比色皿）；2.波长范围200-800nm，波长精度±1nm；3.支持核酸（DNA/RNA）、蛋白（BSA、Bradford法）、染料浓度检测；4.核酸检测下限≤2ng/μL（dsDNA） | 1.显示≥3.5英寸触摸屏；2.数据存储≥1000组；3.外形尺寸≤200×150×100mm；4.支持锂电池续航≥4小时 | 1.标配样品台、清洁布（5片）；2.质保期≥1年；3.提供检测方法培训
2 | 移液枪（ 0.1-2.5uL 2支、0.5-10uL 2支、10-100uL2支、100-1000uL 2支 | 根 | 8 | 0.2 | 1.类型：气体活塞式，整支可高温高压灭菌（121℃，20min）；2.精度：量程≤10μL时误差≤±3%，量程>10μL时误差≤±1%；3.吸头装配力≤5N（人体工学设计） | 1.外壳为PP材质，活塞为不锈钢；2.重量≤200g/根；3.支持用户自行校准 | 1.标配对应量程吸头盒（10盒）；2.质保期≥1年；3.含移液操作培训
3 | 小型电子秤 | 台 | 1 | 0.1 | 1.量程≥1kg；2.精度≤0.1g；3.支持去皮、单位转换（g/oz/lb）功能；4.具备低电量报警功能 | 1.显示为LCD背光屏；2.外形尺寸≤150×100×50mm；3.重量≤0.5kg；4.电源为电池/USB双供电 | 1.标配电源适配器；2.质保期≥6个月；3.含校准砝码
低温储存与辅助设备
1 | 液氮生物容器（方提） | 个 | 1 | 2 | 1.几何容积≥10L；2.口径≥125mm；3.静态日蒸发量≤0.3L/天；4.内外胆为铝合金材质，耐低温喷塑 | 1.外形尺寸≤400×400×600mm；2.重量≤15kg；3.提桶材质为304不锈钢 | 1.标配冻存架、防护手套；2.质保期≥1年（内胆真空质保3年）；3.含安全操作培训
2 | 制冰机（雪花型） | 台 | 1 | 2 | 1.制冰量≥15kg/24h；2.储冰量≥5kg；3.冰型为雪花状；4.压缩机制冷（无氟环保制冷剂）；5.具备缺水、冰满、超温报警功能 | 1.外形尺寸≤400×400×500mm；2.重量≤30kg；3.功率≤300W；4.噪音≤55dB(A) | 1.标配冰勺、排水管；2.质保期≥1年；3.含上门安装调试
3 | 冷藏柜 | 个 | 1 | 1 | 1.控温范围2℃-8℃，精度±1℃；2.有效容积≥300L；3.内胆为304不锈钢，耐腐蚀；4.具备超温报警、门体防凝露功能 | 1.外形尺寸≤600×700×1800mm；2.重量≤80kg；3.搁板≥4块（可调节）；4.功率≤150W | 1.标配门锁、储物篮；2.质保期≥1年；3.含安装调试
4 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | 1 | 1.最大搅拌量≥10L（H₂O）；2.搅拌子最大尺寸≥50mm；3.转速范围100-2000rpm（精度±5%）；4.加热温度室温-300℃，温控精度±1℃；5.具备超温报警、干烧保护功能 | 1.外形尺寸≤290×195×440mm/台；2.重量≤2.5kg/台；3.加热功率≤570W/台；4.显示为LED数显 | 1.标配50mm搅拌子2个；2.质保期≥1年；3.提供操作指导