全套肩4K关节镜系统市场调研参数表

- 基本信息

- 设备名称：肩4K关节镜系统

- 调研数量：1套

- 调研用途：市场技术摸底与参数征集，为后续采购工作提供参考

系统组成：每套系统包含4K 医用内窥镜摄像系统、关节内窥镜、刨削动力系统、等离子手术设备、32 寸 4K 显示器、手术工具、台车、光源光缆等，所有主设备须为同一品牌，保证整机系统兼容性、售后统一性。

## 一、4K医用内窥镜摄像系统

### （一）4K摄像主机

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频输出接口 | 1×HDMI2.0（4K 3840×2160）；1×3G-SDI（1080P）；1×DVI（1080P）；3×USB3.0（背板 2 个、前面板 1 个）；1×REMOTE 接口；1× 网口 |  |
| 2 | 扫描帧率 | 垂直扫描率≥60Hz，恒定 60 帧运行 |  |
| 3 | 信噪比 | ≥33dB |  |
| 4 | 成像传感器 | 8M PIX CMOS 传感器，成像分辨率 3840×2160P 逐行扫描 |  |
| 5 | 存储录制 | 支持 USB3.0 外接固态 / U 盘存储，自带 4K/1080P 拍照、录像、播放、存储功能 |  |
| 6 | 预设手术模式 | 内置关节镜、椎间孔镜、耳鼻喉镜、宫腹腔镜、泌尿镜多模式 |  |
| 7 | 图像延迟 | 整机图像延迟≤100ms |  |
| 8 | 基础图像功能 | 支持手动白平衡、自动背光补偿，曝光模式可按手术模式自定义编辑 |  |
| 9 | 快捷操作 | 支持一键拍照、一键放大、录像、图像冻结 |  |
| 10 | 精细化图像调节 | 支持色调、色彩、亮度、对比度、饱和度、锐度、增益、降噪、伽马、曝光、血管增强、动态范围多维度调节 |  |
| 11 | 信息集成与屏幕 | 可集成手术参数、光源参数、预览存储图像与视频；配备 7 寸 LCD 一体化全触摸屏 |  |
| 12 | 光源控制 | 主机内置光源调控，亮度 1~100 级可调 |  |
| 13 | 光源计时与显色 | 自带光源使用计时功能，显色指数≥90 |  |
| 14 | 光源寿命 | ≥30000 小时 |  |
| 15 | 色温范围 | 3000K~7000K 宽域可调 |  |
| 16 | 光源功率 | ≥90W |  |
| 17 | 适配接口 | 兼容 Wolf、STORZ 主流硬镜接口 |  |
| 18 | 光通量 | ≥900lm |  |

### （二） 4K 摄像头手柄

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护灭菌 | IPX7 防水，支持低温等离子灭菌、擦拭灭菌 |  |
| 2 | 传感器规格 | ≥1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器 |  |
| 3 | 自定义按键 | 3 枚快捷按键，可自定义白平衡、拍照、录像、亮度、冻结、变倍等功能 |  |
| 4 | 成像技术 | 支持 HDR 宽动态成像、低照度成像 |  |
| 5 | 数码变焦 | 0-9 级数码变焦，开机默认无放大，逐级可调 |  |
| 6 | 机身材质 | 钛合金材质，硬质氧化工艺，耐磨损、耐腐蚀 |  |
| 7 | 成像分辨率 | 逐行扫描，单帧分辨率≥3840×2160P |  |
| 8 | 卡口规格 | 标准 C 型卡口，兼容国产、进口硬镜 |  |
| 9 | 设备重量 | ≤175g |  |

### （三）4K 定焦光学镜头

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌方式 | 支持低温等离子灭菌 |  |

## 二、32寸  4K医用显示器

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | 32 英寸医用专用显示屏 |  |
| 2 | 分辨率 | 支持 3840×2160（4K）、1920×1080（1080P）双模式 |  |
| 3 | 屏幕设计 | 防眩光防护玻璃，触控按键操作 |  |
| 4 | 亮度对比度 | 最高亮度 700cd/m²，对比度≥1500:1 |  |
| 5 | 色彩显示 | 显示颜色≥1.07B 色 |  |
| 6 | 伽马曲线 | 支持 GAMMA2.0/2.2/2.4/2.6、DICOM 医用曲线 |  |
| 7 | 资质要求 | 具备 3C 认证、节能认证，认证品牌与摄像系统一致 |  |

## 三、医用设备台车

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体设计 | 360° 旋转视角，静音带锁万向轮，带收纳抽屉，适配手术室无菌环境 |  |
| 2 | 液压支架 | 进口液压支架臂，标准安装孔位 7575mm、100100mm |  |
| 3 | 适配屏幕 | 支持 26-32 寸医用显示屏安装 |  |
| 4 | 承载结构 | 配备可调节设备托盘，分层收纳，布线规整 |  |

## 四、光源光缆

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆长度 | 3m 标准医用长度 |  |
| 2 | 灭菌适配 | 支持高温高压灭菌、Steris、Sterrad 灭菌方式 |  |

## 五、4.0mm 规格关节内窥镜系统

### （一） 4.0mm 关节镜硬镜（2个）

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜体直径 | 4.0mm 标准关节镜规格 |  |
| 2 | 工作长度 | 157mm-175mm |  |
| 3 | 视向角度 | 30° |  |
| 4 | 视场角度 | 105° 超大视野 |  |
| 5 | 中心分辨力 | ≥2.7C/(°) |  |
| 6 | 景深范围 | 3mm-60mm 宽景深 |  |
| 7 | 镜体材质 | 无涂层不锈钢外壳，无毒无害、抗老化耐用 |  |
| 8 | 避震系统 | 内置热敏弹力避震结构，降低镜柱震动损耗 |  |
| 9 | 光学配置 | 集成光学放大器、滤光器，降低产热、提升导光效率 |  |
| 10 | 密封工艺 | 激光无缝焊接，气密性、防水性强 |  |
| 11 | 镜面材质 | 镜端高品质蓝宝石镜面，耐腐蚀、耐刮擦 |  |
| 12 | 灭菌方式 | 支持高温高压、低温等离子灭菌 |  |
| 13 | 光学工作距 | 标准设计 10mm |  |

### （二） 4.0mm 镜鞘（2个）

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大插入外径 | 6.0mm |  |
| 2 | 器械通道宽度 | 最小 4.2mm |  |
| 3 | 工作长度 | 129mm-142mm |  |
| 4 | 灭菌方式 | 高温高压、低温等离子灭菌复用 |  |
| 5 | 阀体设计 | 双阀大流量结构，配备 2 个旋转活塞 |  |

### （三）4.0mm 穿刺锥（2个）

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大插入外径 | 4.2mm |  |
| 2 | 工作长度 | 163mm-181mm |  |
| 3 | 灭菌方式 | 支持高温高压、低温等离子灭菌 |  |
| 4 | 头部设计 | 钝头结构 |  |

## 六、刨削动力系统

### （一） 刨削动力主机

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作模式 | 支持双通道手柄、脚踏双模式协同工作 |  |
| 2 | 操作屏幕 | 7 寸 LCD 液晶一体化全触摸屏，智能可视化操作界面 |  |
| 3 | 记忆功能 | 自带手柄工作模式、运行转速记忆存储功能 |  |
| 4 | 设备重量 | ≤5.5kg |  |
| 5 | 语言系统 | 支持中文版 |  |
| 6 | 专属功能 | 具备点动锁窗功能，锁定操作界面 |  |

### （二） 刨削脚踏开关

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制按键 | 5 键集成控制：正转、反转、往复转、加速、减速 |  |
| 2 | 防护等级 | IPX8 全防水，耐消毒液浸泡、耐高温冲洗 |  |
| 3 | 连接结构 | 带锁式连接孔，防脱落锁紧设计 |  |

### （三） 刨削手柄（2个）

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸引通道 | 一体式 4mm 超大吸引通道，流量无级可调 |  |
| 2 | 手柄重量 | ≤250g，轻量化机身 |  |
| 3 | 外观设计 | 磨砂防滑握持设计，带锁防脱落连接结构 |  |
| 4 | 工作模式 | 正转、反转、往复转三种作业模式 |  |
| 5 | 运行转速 | 正 / 反转：12000 转 / 分；往复转：8000 转 / 分 |  |
| 6 | 输出扭矩 | 额定扭矩 220mN.m，动力充足稳定 |  |
| 7 | 手动控制 | 3 键人体工学手控按钮，一键切换工作模式 |  |
| 8 | 灭菌防护 | IPX8 防水，支持全程高温高压灭菌 |  |
| 9 | 安全防护 | 智能过载保护，堵转即刻停机断电 |  |
| 10 | 往复频率 | 9 档可调，60 次 /min-300 次 /min，以 30 次 /min 逐级递增 |  |

## 七、等离子手术设备

### （一） 等离子主机

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路设计 | 双极智能控制器，微电流工作，极少电流穿越人体 |  |
| 2 | 适配术式 | 一机通用，满足膝、肩、髋、小关节、关节软骨、腱性疾病微创治疗 |  |
| 3 | 能量档位 | 凝血 1\2 档可调，汽化 1\9 档精细化调节 |  |
| 4 | 刀头识别 | 智能自动识别接入刀头，匹配专属工作档位 |  |
| 5 | 温度监测 | 实时手术温度可视化监测、屏幕实时显示 |  |
| 6 | 温控范围 | 测温区间 20℃~70℃，温度超 60℃自动声光报警 |  |
| 7 | 操作屏幕 | 7 寸 LCD 一体化全触摸屏智能操作界面 |  |
| 8 | 工作频率 | 标准输出频率 100kHz，运行稳定无波动 |  |
| 9 | 故障自检 | 具有自动故障检测，故障代码显示 + 声音报警 |  |
| 10 | 金属防触碰保护 | 射频工作时刀头接触金属即刻停能，脱离金属安全距离后自动恢复工作 |  |

### （二） 等离子脚踏开关

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制功能 | 3 键独立控制：汽化、凝血、汽化档位调节 |  |
| 2 | 防护等级 | IPX8 高度防水，耐冲洗、耐消毒 |  |
| 3 | 连接设计 | 带锁防脱落连接孔，连接稳固不松动 |  |
| 4 | 按键锁定 | 脚踏可一键关闭手柄按键功能 |  |
| 5 | 操控切换 | 一次性等离子刀头支持手控、脚踏自由切换 |  |

## 八、机械助力盐水架

| 序号 | 参数项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质配置 | 不锈钢 + 高分子复合材料，非无菌、可重复使用 |  |
| 2 | 承重能力 | 4 个独立挂钩，单钩最大承重 6L 冲洗液，整体最大承重 24kg |  |
| 3 | 升降范围 | 独立手动升降调节，调节区间 167cm-259cm |  |
| 4 | 调节方式 | 按压释放按钮即可自由调节高度 |  |
| 5 | 工作原理 | 纯机械结构，无需外接电源 |  |
| 6 | 稳定结构 | 五星底座 + 配重平衡块，主体全防锈材质 |  |
| 7 | 移动结构 | 5 个医用静音锁止万向轮 |  |

## 九、肩关节全套专用工具配置清单

| 序号 | 工具名称 | 配置数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 探钩关节探针 | 1 套 |
| 2 | 鸭嘴咬切钳（直型） | 1 把 |
| 3 | 鸭嘴咬切钳（左弯） | 1 把 |
| 4 | 鸭嘴咬切钳（右弯） | 1 把 |
| 5 | 前角咬切钳（左） | 1 把 |
| 6 | 前角咬切钳（右） | 1 把 |
| 7 | 探钩（165mm） | 1 把 |
| 8 | 推结器（Φ1.4） | 1 个 |
| 9 | 拉索过线器（左弯） | 1 个 |
| 10 | 拉索过线器（右弯） | 1 个 |
| 11 | 拉索过线器（直型） | 1 个 |
| 12 | 交换棒（Φ4.0） | 2 根 |
| 13 | 肩盂锉 | 1 把 |
| 14 | 骨锤 | 1 把 |
| 15 | 软组织抓钳 | 1 把 |
| 16 | 抓线钳 | 1 把 |
| 17 | 扁带剪线钳（方型） | 2 把 |
| 18 | 过线拉索 | 1 套 |
| 19 | 过线枪（肩袖 1 代） | 1 把 |
| 20 | 过线枪针芯（肩袖 1 代） | 10 根 |
| 21 | 肩关节通用工具工具盒 | 1 套 |
| 22 | 肩关节入路套管 | 5 个 |
| 23 | 一次性使用双齿刨削刀头 | 10 个 |
| 24 | 一次性使用刨削磨头刀头 | 10 个 |
| 25 | 肩关节牵引架系统 | 1 套 |
| 26 | 开路锥（内排） | 1 个 |
| 27 | 开路丝攻（4.5 内排） | 1 个 |
| 28 | 开路丝攻（5.5 内排） | 1 个 |
| 29 | 开路锥（外排） | 1 个 |
| 30 | 外排丝锥（4.75） | 1 个 |
| 31 | 外排丝锥（5.5） | 1 个 |
| 32 | 限位钻（Φ2.4） | 1 个 |
| 33 | 闭孔器（直型 Φ3.0） | 1 个 |
| 34 | 导向器（直型 Φ3.0） | 1 个 |