蜡疗仪参数

1、全自动：自动开关机、熔蜡、过滤、多功能，一键放蜡和制饼，无需人工看守或接舀蜡；

2、显示：高清液晶触摸屏操作简便实用，仪器工作状态全程实时显示；

3、电源: AC220V±10% 50Hz；

4、功率：熔蜡箱1200W、蜡饼制作恒温箱1600W；

5、容积：熔蜡箱90升、蜡饼制作恒温箱220升；

6、温控范围：熔蜡箱60℃～95℃、温控精度：±0.1℃，PID控制系统；

7、工作模式：全自动模式一和全自动模式二，一键切换选用，满足临床不同需求；

8、制饼模式：立即制饼、预约制饼或恒温箱制饼、手动制饼；

9、智能控制：24H智能循环控制，时间、温度等参数设置一次完成，记忆保存，无需重复设置；

10、假期设置：可设置假期功能，可在假期结束前提前开始制饼；

11、消毒方式：多重过滤消毒结合，有效对重复使用石蜡全面清洁消毒；

12、智能一键：一键假期设置、工作模式切换、出厂设置恢复、消毒功能；一键急停、一键制饼数量、一键预约制饼、立即制饼，一键急融、急冷、一键恒温等人性化设计；

13、急融急冷：为临床特别设计，将用过冷却的蜡块放入箱托盘内，可直接急熔化后自动冷却制饼；

14、防堵设计：智能管道防堵设计，防堵专利；

15、制饼数量：蜡饼制作数量可分三区单独控制，6、12、20可选，蜡盘数量20盘；

16、蜡饼厚度：10mm～22mm可选，标准厚度为15mm，确保临床治疗效果；

17、防护密保：设置相关权限，防止非操作人员随意使用操作；

18、石蜡清洁：对重复使用的石蜡可进行水洗分离，消毒、沉淀、多级过滤；

19、蜡饼质量：特殊风道双循环系统设计，温差不超过±0.8℃，内部无夹心无蜡液包裹；

20、设备材料：采用高标SUS304#不锈钢及冷喷塑制作，无指纹烦恼，模块化设计方便清理及维护；

21、应急预案：具有停断电再来电时自动记忆识别恢复，确保临床蜡饼正常使用；

22、安全保护：三盏指示灯分别对应电源、融蜡箱、蜡饼箱，24小时监控机器运行；

23、蜡盘尺寸：400mm*300mm*30mm（20盘）；

24、具有有效的医疗器械注册证。