麻醉系统技术参数
一、设备名称：麻醉系统工作站
二、设备用途：病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理。

三、主要规格和系统概述

一体化设计、最新一代的智能化全能麻醉工作站。

适用于成人、儿童和新生儿。

大工作台，中央刹车。

整机技术标准按麻醉工作站设计：所有参数、波形由一体化彩色大屏幕同屏显示，无须外接屏幕。

第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息。
全自动自检、自动定标，传感器自动校正。

标配备用手动通气模式：触摸屏或呼吸机故障时，可直接切换到手动通气，在保留新鲜气体和麻药持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。

三、技术参数

（一）气体输送系统

电子新鲜气体混合器，2气源（O2/AIR）。

可直接设置混合气体总流量及氧浓度，新鲜气体总流量设置范围：关闭和0.2 – 15 L/min；氧浓度设置范围：21-100%（载气：空气）。
标配一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换，关机时也能输送氧气和麻药进行手动通气。
使用空气作为载气时，可设置最小O2流量：关闭，50 - 300 ml/min。
所有新鲜气体流量信息以虚拟流量计的形式显示在屏幕上。
（二）麻醉呼吸机

驱动方式：电动电控或者气动电控非风箱式驱动，保证潮气量的精准。

麻醉安全：气源故障时麻醉保障，在中央气源和钢瓶供气中断情况下可抽取室内空气，呼吸机继续进行机械通气，或者内置电动模块，无高压气源情况下，呼吸机也可以正常工作，提供通气支持，保证病人安全。
通气模式：标配：手动/自主、容量控制模式、压力控制模式，待机和暂停。

暂停模式：独立的通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送。通过“计时器”功能还能设置暂停持续的时间，到时及时报警提示医生切换通气模式。在术中进行吸痰，调整插管位置，移动患者等操作时，可防止麻醉气体通过开放的Y型接头对室内空气的污染。
配置自主呼吸支持：

- CPAP/PSV持续气道正压/压力支持

- PC-SIMV压控-同步间歇指令通气模式、

- PC-SIMV/PS压控-同步间歇指令通气模式/压力支持、

- VC-SIMV容控-同步间歇指令通气模式、

- VC-SIMV/PS容控-同步间歇指令通气模式/压力支持

容量控制模式下潮气量设定范围: 10 - 1500 ml。（非压控模式下）
吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O（压力模式下）

压力限制 Pmax：(PEEP + 10) - 80 cmH2O

压力支持 ΔPsupp：关，3 - (80-PEEP) cmH2O

呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O。

呼吸频率: 3 - 100 次/分

吸气时间：0.2 - 10秒

吸呼比：1:49 - 49:1（源于频率和吸气时间）

最大吸气流速为≥160 L/min

同步容量和同步压力通气时流量触发可调节，流量触发 : 0.3 - 15 L/min

压力上升时间 Slope：0 - 2秒

压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 %

可根据病人的理想体重预设相关的通气参数和报警阈值。

（三）呼吸回路：

集成呼吸回路，耐137℃高温蒸汽灭菌；所有回路模块不含天然乳胶。

一体化的回路主动加热系统（可关闭），防止呼吸回路积水。

组件少，拆装无需工具，机器内部流量传感器≦2个。

手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O 。

标配≥5个高精度非压差式流量传感器，全自动标定；安装时无方向性，不会造成安装错误引起监测故障，全自动标定。
配置病人气体监测模块：测量，监测和显示 O2（顺磁氧），麻醉气体， CO2 和 N2O 的吸入和呼出气体浓度，显示 xMAC，低MAC自动报警，O2 检测（在自检过程中，使用集成式病人气体检测模块进行检查，以确保已连接的 O2 供给装置确实是在输送O2）氧浓度监测采用顺磁氧技术，无耗品。采样气体回流到呼吸系统。  
7.配置主动式麻醉废气排放装置（AGS），可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备。
（四）麻醉气体挥发罐

挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产

挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿；密闭性好，无需排空转运

双罐位，配置一个七氟醚挥发罐，首次最大加药量360毫升，常规最大加药量300毫升。
只需出厂一次定标，终身免维护。

（五）监测和报警

一体化内置式不小于15寸彩色触摸幕，可快捷切换3种配置视图；不小于1280 x 768像素。

全自动的开机自检，用户可选择全或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动。

全自动的顺应性和泄漏测试，自动标定所有传感器。

实时显示2 - 3道波形。

日志中最多可保存 20000个条目，关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍然保留不会被删除。

通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。

监测范围：压力：-20 - 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 - 2500 mL；顺应性: 0 - 200 mL/ cmH2O；阻力：0 - 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 - 10 mL/ cmH2O。

一体化的氧浓度监测：O2传感器；氧浓度监测范围：0 ~ 100 Vol%；更换周期：2年。

报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。

自动设置功能（Autoset）可自动调节所有报警限值。

心脏旁路模式用于在使用体外循环机时抑制相应报警。

（六）其它

1.标配内置电池，性质相对稳定安全，不易发生剧烈反应，如爆炸起火；使用时间最少120分钟。

2.电源：100-240伏特，50/60赫兹。电源范围广，电源不稳定的情况下对机器保障范围广。
（七）配置清单
	数量
	描述

	1套
	主机

	1套
	麻醉气体输送系统

	1套
	AGSS/主动式麻醉废气排放系统

	1套
	麻醉气体监测模块（AG）

	1盒
	流量传感器（6个）

	1套
	空气医用气体软管

	1套
	氧气医用气体软管

	1套
	自主呼吸支持

	1个
	挥发罐

	1套
	内置后备电池


