4k摄像光源系统

- 摄像光源系统

- 视频输出：

≥1个 HDMI 2.0接口，支持 3840 x 2160 像素(4K)视频输出；

≥1个 3G-SDI 接口，支持1920 x 1080像素(UHD)视频输出；

≥1个 DVI 接口，支持1920 x 1080像素(UHD)视频输出；

≥3个 USB3.0 接口 (背板≥2个，前面板≥1个)；

≥1个REMOTE接口，连接控制图文工作站拍照和录像；

≥1个网口，连接计算机及内网，传输实时视频数据；

- 垂直扫描率： 不低于 60Hz，恒定 60 帧；

- 信噪比: 33dB；

- 图像分辨率：3840×2160P，逐行扫描 8M PIX CMOS 传感器；

- 图文处理功能：支持 USB3.0 进行图像存储(移动固态硬盘或 U 盘)，摄像自带 4K、1080P 图像录制、播放、存储功能；

- 手术模式：关节镜、椎间孔镜、耳鼻喉镜、宫腹腔镜、泌尿镜；

- 图像延迟：主机图像延迟≤100ms；

- 主机支持手动白平衡， 自动背光补偿功能， 曝光模式根据手术模式可编辑；

- 支持一键拍照、一键图像放大、录像功能和图像冻结；

- 主机具有色调调节、色彩调节、亮度调节、对比度调节、饱和度调节、锐度调节、增益调节、降噪调节、伽马调节、曝光调节、血管增强调节、动态范围调节功能；

- 支持图像的信息集成、手术设备参数、光源内置、存储图像预览和手术视频播放；主机界面采用一体化全触摸屏式智能操作， 7寸LCD 液晶显示屏；

- 产品具有光源开启关闭及调节功能，可调范围为1-100；

- 光源使用有计时功能， 光源显色指数实测值不低于 90；

- 寿命： ≥30000 小时；

- 色温： 3000K~7000K；

- 光源功率不低于 90W；

- 接口：适配 Wolf 、STORZ 接口；

- 光通量：不小于900lm；

- 4k摄像头

- 4K摄像头 IPX7 防水性能，可高温高压，低温等离子或擦拭灭菌；

- 采用 CMOS 图像传感器技术，尺寸不小于 1/1.8 英寸；

- 具有≥3控制按键快捷键设置功能，可设置PUSH白平衡、拍照、录像、亮度、对比度、饱和度、锐利度、冻结、变倍等功能。

- 支持 HDR 成像和低照度成像；

- 数码变焦：开机无放大，最多支持 9级别；

- 摄像头材质为钛合金，硬质氧化，耐磨损；

- 扫描方式及采集分辨率：逐行扫描，单幅图像分辨率为： 3840×2160P；

- 标准 C 型卡口，可连接进口、国产硬镜；

- 摄像头重量≤175g；

- 4K光学镜头（定焦）

1）支持可低温等离子灭菌；

- 光源光缆

- 长度3m；

- 支持高温高压灭菌，Steris和Sterrad灭菌；

- 32 寸 4K 监视屏

- 显示器≥32尺寸；

- 分辨率 3840 × 2160、1920 × 1080；

- 防眩光防护玻璃，触控按键；

- 最高亮度700cd/m2，对比度≥1500:1；

- 显示颜色≥1.07B；

- 支持GAMMA2.0/GAMMA2.2/GAMMA2.4/GAMMA2.6/DICOM曲线等；

- 具有3C认证以及节能认证，并且认证企业与摄像系统为同一品牌；

- 台车

- 静音万向轮；

- 可调节托盘；

- 关节内窥镜

- 直径：4.0mm；

- 工作长度：≥175mm

- 视向角：30°；

- 视场角：105°，允差：±15%；

- 中心角分辨力：≥2.7C/(°)

- 有效景深范围：3-60mm

- 不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长；

- 内置热敏弹力避震系统，降低光学镜柱损耗；

- 含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果

- 采用激光焊接技术，密封性强；

- 镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性与摄像系统为同一品牌；

- 可高温高压、低温等离子消毒；

8.1镜鞘

- 双阀大流量，2个旋转活塞

- 直径6.0mm ,工作长度：≥142mm，器械通道最小宽度：4.2mm

- 可高温高压、低温等离子消毒

8.2穿刺锥（钝头）

1）直径4.2mm，工作长度：≥180mm

2）可高温高压、低温等离子消毒

二．刨削动力系统

- 刨削动力主机

- 支持双通道手柄及脚踏工作模式；

- 主机界面采用一体化全触摸屏式智能操作， 7寸LCD 液晶显示屏；

- 具有手柄工作模式和转速记忆功能；

- 重量：不大于5.5kg

- 支持2种以上语言界面

- 具有点动锁窗功能，与摄像系统为同一品牌

- 刨削脚踏开关

- 具有5按键控制：正转、反转、往复转、加速、减速；

- IPX8防水性能，高度防水耐用；

- 具有链接孔带锁设计，支持防脱落设计

3. 手控式刨削手柄

- 手柄具有一体式吸引通道: ≥4mm 加大吸引通道；提供更强大的吸引功能、减少堵塞、流量可调可控；

- 重量≤250g，磨砂防滑手柄设计；

- 手柄正转，反转，往复转三种模式；

- 最大转速：正/反转为≥8000 转/分； 往复转为≥5000 转/分；

- 动力强劲，额定扭矩 90 mN.m ；

- ≥3键人体工学设计的手控按钮， 实现正转、反转、往复转开关控制；

- IPX8 防水性能，可高温高压灭菌；

- 支持过载保护，在堵转的情况下停止工作输出，保护病人和设备；

三．等离子手术设备

- 主机

- 控制器双极设计，极少电流穿越人体，对人体有效的保护，与摄像系统为同一品牌；

- 一机多用，可以同时满足膝、肩、髋关节、小关节、关节软骨、腱性疾病的手术需要；

- 可调式能量控制开关： 凝血 1~2 档、汽化 1~9 档；

- 具有各种手术刀头识别功能，根据插入刀头的不同自动识别档位，使操作更加方便、快捷、安全；

- 具有温度实时监测显示功能。

- 手术温度可监测20 ~70 度之间， 明显减少对周围和深层组织损伤， 有利于保护重要组织，超出60度会发出警告提示；

- 主机界面采用一体化全触摸屏式智能操作， 7寸LCD 液晶显示屏；

- 输出工作频率：100kHz；

- 具有故障自动检测显示和报警声音提示；

- 具有关节镜保护功能（当设备在激发射频能量时刀头与金属接触，设备会立马停止激发射频能量，如刀头回到安全距离后，又会自动持续工作）；

- 脚踏开关

- 具有3按键控制：汽化、凝血、汽化档位调节；

- IPX8防水性能，高度防水耐用；

- 具有链接孔带锁设计，支持防脱落设计 ；

- 脚踏：通过脚踏开关实现关闭手柄按键功能，防止手柄误碰 ；

一次性射频等离子刀头具备手控功能，实现脚踏和手控自由切换 ；