关节镜镜头及配件需求参数

	序号
	名称
	数量
	参数

	1
	膝关节镜

镜头及配件
	5套
	规格尺寸 名称：30°关节镜  视场角：（≥75°） 视向角：（30°）工作长度：175mm 最大插入部外径（镜体外径Φ4mm） 

关节镜光学性能 ：

设计光学工作距d0≥10mm    

视场角／(°) ≥75°

视向角／(°)30°                 

视场中心角分辨力 3.55C/(°)             

有效景深范围  3~100mm                  

在A标准照明体下的显色指数Ra 80  

在D65标准照明体下的显色指数Ra 80  

照明镜体光效ILeR0.2            

综合镜体光效SLeR0.2                     

综合边缘光效SLe-Z  0.1                 

有效光度率DM  1453                   

单位相对畸变VU-Z的控制量 -0.25  

可134°高温高压消毒                                  

镜鞘                                             

直径6mm，工作长度175mm，穿刺锥直径4mm，工作长度180mm                                               2、配合性能 

 镜鞘与内镜管、闭孔器、穿刺针配合良好，进出镜鞘自如，不得有卡滞现象。                                    3、锁止性能                                        

 鞘套锁卡定位安全，可靠。                              

4、密封性能                                         

水阀密封性能良好，用水压法检测，在1min内渗水不超过5滴。                                                 5、外观                                                          

器械焊接部位应牢固，焊缝应平整，不得有虚焊、脱焊、堆焊的等现象。器械表面应光滑，平直，不得有明显的碰伤和划痕。                                              

耐腐蚀性能                                       

器械应有良好的耐腐蚀性能，应符合YY/T 0149-2006中5.4b的规定。 

	[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]





