平衡功能评估及训练系统技术参数

硬件组成：高精度测力平台（压力传感板）+ 动态摆动训练架 + 计算机工作站 + 评估分析软件；测力板内置多路压力传感器，实时采集足底压力中心（COP）数据，显示重心运动轨迹图；设备具备蓝牙数据传输功能。

测力平台参数：测力平台有效采集面积（500-800）mm×（500-800）mm；最大承重≥150kg；载荷＞50kg 重量测量误差≤±1.5%；信号采样频率≥100Hz；重心位移分辨率≤0.5mm；X-Y 轴重心轨迹实时动态显示；支持双脚站立、单脚（左 / 右）站立测试模式。

训练架机械性能：训练架采用双轴人体工程学设计，安全稳定；竖直方向摆动角度 3 档可调：0°、6°、11°，可实现静态与被动动态平衡训练；摆动阻力 5 档可调，支持动态平衡进阶训练；训练架垂直高度调节范围 0~300mm，调节误差 ±10%，采用气弹簧调节，操作省力；脚踏板最大承重 2000N，腰部固定带最大承重 1000N；髋部支撑垫间距、腰部固定带长度可调；膝部支撑垫高度可调，适配不同身高体型患者；脚部固定装置采用弹簧开关，踢踩式锁止释放，无需弯腰操作；髋部支撑垫、腹部缓冲垫采用软硬适中材质，提升患者舒适度；配置全套防跌倒保护支具。

基础评估项目：睁眼静态平衡、闭眼静态平衡、单足站立平衡测试、重心摇摆分析、负重对称性分析、跌倒风险指数评估；自动计算摇摆面积、摇摆路径长度、平均摇摆速度、前后 - 左右偏移量等定量指标。

高级评估模块：稳定极限测试（LOS，8 方向）、重心转移测试、本体感觉对比测试（睁眼 / 闭眼差值）、坐位平衡评估；所有评估项目自带标准化计时，测试时长 5~60s 可调；内置健康人群平衡参考正常值数据库，评估结果可与同年龄、性别健康样本自动比对。

训练功能：具备基础情景互动平衡训练模块，重心转移类游戏化训练项目，评估 - 训练一体化；内置多种游戏类型，可依据患者平衡能力选择难度；软件可根据评估结果推荐适宜的平衡训练角度，制定适配训练计划。

评估报告：自动生成图文评估报告，包含重心轨迹曲线图、各项平衡量化指标、左右下肢负重百分比、结果参考对比、临床解读建议；报告支持 PDF 导出、打印、Excel 数据导出，便于科研存档。

患者数据库管理：内置患者信息管理系统，病例存储数量无上限；支持历次评估结果对比回放，直观查看康复改善趋势；可按姓名、病案号检索病例，可创建病人信息、进行训练设置、保存及查看训练记录。

工作站配置：配备超大尺寸品牌商用一体机 / 台式电脑，显示屏 20-32 英寸；Win10 及以上操作系统；配套医用推车，带刹车万向轮。

安全配件：可升降防护扶手（防跌倒保护）；测力板周边防滑脚垫；测力平台高度低，平台落差≤5cm，降低跌倒风险。

软件服务：软件终身免费升级；具备数据备份、一键恢复功能；支持外接打印机。

电气与合规：二类医疗器械，整机符合医用电气安全 GB 9706.1-2020；投标须提供有效的医疗器械注册证。

电源：AC220V±10%，50Hz。

