输液泵技术参数
速度设定范围：1ml/h～1200ml/h，最小调节步长 1ml/h

流速精度：≤±5%（配套经校准标定的合格输液器条件下）

冲洗速率：1000 ml/h

输液量设置范围：1ml～9999ml

累计量显示范围：0ml～9999ml，最小分辨率 0.1ml

阻塞压力三档可调：高挡 120±26.7kPa、中挡 66.7±13.3kPa、低挡 10±6.6kPa

KVO（静脉通路维持）速率：0ml/h～5ml/h 可调，最小调节步长 1ml/h

气泡检测：超声波探测方式，气泡探测灵敏度≥25μL

报警功能：管路阻塞、输液将近完成、输液完成、输注不畅预报警、管路气泡、泵门未关报警、市电断电 / 电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、操作遗忘报警、系统故障报警、输液量设置提示、快进功能异常提示、输液器未校准提示、KVO 输注结束报警

阻塞触发后具备系统压力自动释放功能

支持压力动态实时显示与压力预警

支持可编程模式输注

卧式结构设计，占用空间小

动力盒可拆卸，便于清洁维护

供电要求：交流输入 AC220V，50Hz；内置 DC12V 可充电电池组；电池满充 16h 后，在输注速度 25ml/h 工况下，连续工作时长≥5.5h

额定功率：39VA

操作事件记录（黑匣子）：存储记录不少于 1500 条

输液运行记录：可存储 1200 条，可本机查询（约可保存 7 天输注数据）

采用双单片机相互监测架构，提升设备运行可靠性

适配要求：可适配国内合规注册的输液器；部分型号输液器出厂预校准，其余型号输液器使用前由使用方完成校准标定

运行环境：环境温度 + 10℃～+40℃；相对湿度 20%～90%

