压电式冲击波治疗仪

- 技术参数:

1.聚焦冲击波波源要求：压电陶瓷聚焦式。

2.输入电压：220V AC。

3.主机重量不大于15 kg，便携设计，便于门诊、义诊等多种临床场景使用。

4.主机屏幕：≥6寸彩色触摸屏。

5.具有登陆界面选择功能，选择启动主机时显示的第一个界面。

6.冲击波频率：1-8Hz，步进值1Hz。

7.最大能流密度≥0.484 mJ/mm²，保证治疗输出量。

8.冲击波脉冲次数：约100～4000次冲击，步进值100。

9.焦区范围：径向≤5mm，长度≤20mm，聚焦更加精准，能量强，更加有助于临床患者的治疗。

10.正声压峰值：≤96MPa，才能产生更大的焦阈，达到更好的治疗效果。

11.压力脉冲宽度小于1μs。

12.压力脉冲上升时间小于0.5μs。

13.冲击波强度能级多档调节≥29档，显示方式可在能级和能量之间切换，有助于临床更多选择。

14.具有待机模式：启用超过30分钟不使用设备，触摸屏将自动进入待机模式；触摸屏幕或按下手柄按钮时，退出待机模式。

15.包含多种治疗模式：不限于通用模式、镇痛模式、自动增强模式等。

16.具有镇痛模式：使用镇痛模式可让患者对于治疗快速适应。很多浅表的部位，疼痛不耐受的患者，如腱鞘炎，足底筋膜炎的患者，这个模式将会给患者带来更好的疼痛耐受和治疗体验。

17.具有自动增强模式：使用自动增强模式让患者得到最大耐受能量的治疗，设备能量可自动增强，无需手动调节，保证治疗效果。

18.具有疼痛等级评估功能：可随时激活或关闭疼痛等级评估功能：如果激活，将在治疗前后显示疼痛等级评估。

19.具有内置治疗方案，可根据人体部位导航图选择、快速方案选择或者手动设置。

20.具有治疗教程包括：不限于治疗参数、治疗指导、禁忌证等治疗所需信息。

21.可自定义治疗程序并保存。

22.具有脉冲次数统计功能：可分别显示设备主机及治疗手柄的累计冲击次数。

23.具有治疗总结功能：可显示本次治疗的总能量、总时间、治疗前后的疼痛等级等数据。

24.手柄重量不大于1.4kg，避免操作者长时间操作不适。

25.手柄具有：手柄上有开关按键和能量+/-按键，可实时调节能量强度，方便操作。

26.具有多种规格凝胶垫，满足不同治疗深度的要求。

27.主机使用期限：≥10年，使用寿命越长越好。

28.配有轻便收纳箱，方便携带外出义诊等治疗。

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 治疗手柄 | 1把 |
| 3 | 凝胶垫套装(凝胶垫*3个，收纳盒*1个) | 1套 |
| 4 | 手柄支架套装 | 1个 |
| 5 | 电源线 | 1根 |
| 6 | 专用收纳箱 | 1个 |