碳素纤维电动骨科手术床参数

一．主要用途：

手术床承载患者、摆放手术体位：手术床床面板为碳素纤维材质，可X光拍片透视，C臂环扫三维重建，成像清晰均匀无金属伪影，图像质量优越。适配骨科三维C臂、二维C臂、骨科G型臂、移动CT、O型臂、骨科机器人、导航定位系统等影像设备，开展骨科手术。

- 技术参数：

- 床面板长度≥2400㎜

- 床面板宽度≤520㎜

- 床面板无金属长度≥1200㎜

- 床面板头端透视区间长度≥1550mm

- 床面板头端伸出长度≥1750mm

- 床面距地最低高度≤650㎜

- 床面升降行程≥380㎜

- 床面纵向移动行程≥350mm

- 床面头足倾角度≥30°

- 10.床面左右侧倾角度≥25°

- 11.床面背板折角上/下80°/40°

- 12.床面分腿板折角上/下20°/90°

- 13.床面分腿板摆角0°～90°

- 14.动态负重≥250kg静态负重≥450kg

- 15.悬空式碳素纤维骨科牵引架参数

- 15.1牵引架总长度≥1650mm

- 15.2牵引架升降（与手术床同步）650～1010 mm

15.3牵引架脚牵引器高度700～1040mm

15.4伸展杆行程≥1100mm

15.5伸展杆水平摆动角度：

第一关节：-25°～﹢135°

第二关节：-100°～﹢100°

15.6骶骨靠升降行程≥250mm

15.7脚牵引器升降行程≥340mm

15.8脚牵引器伸缩行程≥110mm

15.9股座尺寸（碳素纤维，略锥形）≥500×250mm

15.10股座板轨道左右滑动行程≥150mm

- 三．性能说明

1.手术床外形为偏心柱设计结构，满足骨科手术临床需求。手术床面板伸出长度为≥1760mm，床面下方空间全开放无阻挡，为骨科术中C臂、骨科手术定位系统等设备提供宽大的活动空间，方便C臂术中移动、调节、操作、定位、X光透视采集图像等。

2.手术床配置优质精密电机，电动机械传动驱动机制，采用全齿轮啮合传动技术模式（非液压驱动、非推杆驱动），产品刚性优越；运行平稳牢靠，体位摆放精准，性能可靠，经久耐用。电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板折角、平移、5个主要动作组，由不少于5组（不少于5个）独立电机机械驱动。

3.手术床的运动模式为多轴（≥3个轴）同步协调运动。多电机协同驱动技术实现了床体多自由度的精准调节，形成整体化复合运动轨迹，确保手术中患者体位始终处于最佳暴露状态。配合记忆体位功能，大幅缩短了手术准备时间。

4.平移功能由独立的电机配高精度丝杆自锁机械驱动，确保动作精准稳定，给C型臂提供精确和方便的定位空间，无需移动病人可进行全身性X光透视。

5.床面板：采用进口碳素纤维材料制作，碳纤维夹层高性能泡沫板工艺（类似三明治夹层），X光透视拍片成像清晰均匀无伪影在低剂量的X射线可获得高清晰度的透视成像效果，也可减轻辐射，配置≥1150mm的碳素纤维无金属床面板，术中C臂360°环扫成像无伪影。

6.手术床底罩表面大弧度设计，无曲折与凹陷，底座厚度≤120mm，超薄的底板设计，避免影响术中透视，也为C臂、G臂等设备预留有更大的活动空间，底板外罩为加厚304不锈钢材质（厚度≥2mm），不易变形，无缝罩结构，防水防潮防锈性能优越，降低故障。

7.配备进口医用中控万向脚轮4只，轮径≥100mm,移动灵活、每只脚轮承重≥100kg，耐压耐磨；脚踏刹车健，操作方便快捷，故障低。

8.手术床底座一侧（非头端或尾端）设置有急停开关，用于手术过程中误触发操作紧急处理，故障状态下可快速恢复正常体位。

9.可选配床面板头脚互换功能，可为患者从头到脚进行术中C臂三维环扫X 光采集图像，开展胸椎、腰椎、骶椎、骨盆、股骨、胫骨、脚踝等骨科手术。

四．配置清单

| 配置清单 |  | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 偏心单立柱主机 | 1台 |
| 2 | 碳素纤维床面板 | 1套 |
| 3 | 床垫 | 1套 |
| 4 | 线控器 | 1套 |
| 5 | 肩侧垫 | 2套 |
| 6 | 身体绑带 | 1套 |
| 7 | 手托 | 2套 |
| 8 | 手固定带 | 2套 |
| 9 | 输液支架 | 1套 |
| 10 | 麻醉屏架 | 1套 |
| 11 | 移动边轨 | 2套 |
| 12 | 支撑架 | 1套 |
| 13 | 碳素纤维延长板 | 1套 |
| 14 | 锁紧座 | 2个 |
| 15 | 夹紧座 | 2个 |
| 16 | 悬空式碳素纤维骨科牵引架 | 1套 |
| 17 | 头脚互换功能 |  |
| 18 | 髋关节置换体位托板 | 1套 |