附 件 3：

4K 关节镜招标参数

| 编号 | 参数名称 | 参数要求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围： | 能满足骨科各类关节镜手术。 |
| 2 | 主要技术规格： |  |
| 3 | 4K摄像主机 | 集成摄像，光源，影像采集系统 |
| 3.1 | 输出分辨率 | 1920 x 1080,3840 x 2160P,逐行扫描，50/60帧/秒 |
| 3.2 | 视频输出接口 | HDMI接口 x 2,支持3840 x 2160像素(4K), DVI接口 x 1,支持1920 x 1080像素(1080P); 12G-SDI x 2,支持3840 x 2160像素(4K) 满足4路4K同时无损输出 |
| 3.3 | 垂直扫描频率 | 59.94Hz |
| 3.4 | 信噪比 | ≥55dB |
| 3.5 | 存储 | 可实现4K超高清视频和图片无损存储 |
| 3.6 | 垂直和水平分辨力 | 垂直分辨力为2100线，水平分辨力为3700线 |
| 3.7 | 白平衡范围 | 3500K--6500K |
| 3.8 | 3.0USB接口 | ≥3个 |
| 3.9 | 空间频率响应 | 空间频率响应：SFR 50% 35C/°, SFR 30% 45C/° |
| 3.10 | 静态图像宽容度 | 静态图像宽容度≥90 |
| 3.11 | 屏幕显示 | 通过6.8寸高分辨率触摸屏显示信息和参数调节，人机交互方便。 |
| 4 | 4K摄像头 |  |
| 4.1 | 摄像头传感器 | CMOS |
| 4.2 | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 4.3 | 摄像头材质 | 钛合金 |
| 4.4 | 摄像头接口 | C-Mount |
| 4.5 | 线缆长度 | ≥3m |
| 4.6 | 重量 | 摄像头人体工程学设计，重量(不含电缆)≤300g |
| 4.7 | 4K传感器尺寸 | 1/1.8英寸 |
| 4.8 | 4K摄像头分辨率 | 3840 x 2160 |
| 4.9 | 图像长宽比 | 16:9 |
| 4.10 | 数字变焦 | 1.0-2.0X |
| 4.11 | 摄像头按钮 | 可独立编程按钮，可遥控白平衡、冻结、亮度加减、放大和缩小、 录像、拍照、场景切换、光源亮度加减、摩尔纹消除。 |
| 4.12 | 手术模式 | 支持关节和用户自定义模式，自定义模式可根据用户习惯设定自己的专属模式。 |
| 4.13 | 摄像头防水等级 | IPX8 |
| 4.14 | 灭菌方式 | 支持高温高压灭菌，低温等离子灭菌 |
| 5 | L E D 光 源 |  |
| 5.1 | LED寿命 | ≥30000小时 |
| 5.2 | 光源功率 | 60W |
| 5.3 | 亮度输出 | ≥1800流明 |
| 5.4 | 色温 | 3000--7000K |
| 5.5 | 亮度调节 | 手动亮度调节功能 |
| 5.6 | 光纤接口 | 10.1mm光纤标准接口 |
| 5.7 | 光纤长度 | ≥3000mm |
| 5.8 | 光纤直径 | ≥5mm |
| 5.9 | 灭菌方式 | 高温高压、低温等离子 |
| 6 | 高清医用专业监视器 |  |
| 6.1 | 品牌 | 知名品牌，获得奖项，市场占有率，提供证明文件。 |
| 6.2 | 屏幕尺寸 | 31.5英寸，ADS-PRO技术，屏幕比例：16:9,分辨率：3840×2160,像素点距：0.18159mm,对比度：1000000:1,视角：水平：178°,垂直178°(Typ.), 支持腔镜输出的16:9比例的视频信号的全屏显示，同时两边不会产生黑边，需提供所投标产品的证明文件。 |
| 6.3 | 支持彩色 | ≥10.7亿(10bit),同时显示器内置12bit LUT,提供12bit或以上国家一级 查新报告。 |
| 6.4 | 背光技术 | MiniLED局域背光控制技术，全白均匀度≥85%,需提供所投标产品的证明文件。 |
| 6.5 | 亮度 | 峰值亮度≥1750 cd/m²(Typ.),提供所投产品证明文件。 |
| 6.6 | 全屏均匀性 | ≥85%(Typ.),白色画面。 |
| 6.7 | 响应时间 | 14ms(Typ.) |
| 6.8 | 色域模式 | 显示器内置AUTO,BT.709,BT.2020三组不同的色域模式，用户可以根据需求进行选择，需提供实际投标产品的证明文件或资料。 |
| 6.9 | 医疗设备曲线 | 内置六组医疗设备曲线GAMMA1.8,2.0,2.2,2.4,2.6,DICOM,以及四组不同色域模式，产品符合DICOM3.14标准，需提供实际投标产品的内置操作功能菜单的截图照片证明资料，并提供国家版权局出具的医用显示软件著作权证明材料证明文件。 |
| 6.10 | HDR | 显示器支持HDR10功能，确保支持HDR的内窥镜摄像机拍摄的影像不会产生暗部细节丢失，更接近人类视觉系统，需提供实际投标产品的证明文件或资料。 |
| 6.11 | 全贴合工艺 | 显示器采用全贴合工艺，以及纳米镀膜技术，有效降低光线反射，提高显示器的视角、色彩、对比度，图像质量全面优于普通的非全贴合产品，同时不会产生冷凝和雾气，需提供实际投标产品的证明文件或资料。 |
| 6.12 | 防护等级 | 全平面一体化设计，正面IPX5,其它面IPX2,满足手术室清洁消毒需要，提供第三方测试报告，测试报告需包含所投产品型号。 |
| 6.13 | 操作按键 | 操作按键，七键设计，防超声刀干扰设计。 |
| 6.14 | 4K输入接口 | DP1.2x2:最大支持3840×2160@60Hz信号的输入； HDM2.0lx1:符合HDMI2.0协议，最大支持3840×2160@60Hz信号的输入;12G-SDlx1:最大支持3840×2160@60Hz信号的输入。 需提供实际所投标产品的输入接口证明资料。 |
| 6.15 | 全高清输入接口 | 3G-SDI、DVI-D支持1080P全高清信号的输入。 |
| 6.16 | 输出接口 | 3G-SDI:3G-SDI环出接口 12G-SDI:12G-SDI环出接口 DC5V:5V/1AOUT |
| 6.17 | 应急模式 | 显示器具备快速应急模式，当前信号出现中断后，支持快速切换到备份信号，确保手术正常进行，默认HDMI和12G-SDI,需提供实际投标产品的证明文件或资料。 |
| 6.18 | 脚踏控制 | 显示器支持脚踏控制信号输入以及显示模式的切换，脚踏开关选配，控制软件显示器标配。 |
| 6.19 | 显示模式 | 产品支持单画面、画中画、左右画面三种显示模式；画中画模式：支持大/小 两种窗口模式，用户可以根据需要进行选择；显示比例：提供全屏，比例全屏，原始大小三种模式供用户选择；同时在左右画面模式下，支持GAMMA分屏显示，可以调整任意窗口的GAMMA模式，而不会干扰另一个影像。对于内窥镜，CT和MRI图像可以准确显示在同一台监视器上。需提供实际投标产品的内置操作功能菜单的截图照片证明资料，并提供发明专利证明文件。 |
| 6.20 | 亮度稳定技术 | 采用背光稳定技术保证背光长期稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件。 |
| 6.21 | 远程控制 | 支持RS232远程控制显示器，可以远程实现对显示器的开/关机，色温、GAMMA、显示模式的切换，提供国家知识产权局出具的证明文件。 |
| 6.22 | 信号增强 | 内置数字信号增强技术，实现手术室内部20米以上的长距离信号传输，方便手术室布线，提供国家知识产权局出具的证明文件。 |
| 6.23 | 显示系统 | 具有全信号新型内窥手术专用显示系统，提供国家一级查新报告。 |
| 6.24 | 电源配置 | 采用外置医疗电源适配器,具备CB,CCC,CE,FCC,TUV认证，以确保产品长时间应用可靠性。 |
| 6.25 | 制造商能力和质量管 理 | 厂商具有完善的产品生产及管理流程，以保证产品的质量、环保及可靠性,根据所投产品生产厂家具备ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001体系证书，提供证书的复印件，原件备查。 |
| 6.26 | 产品认证 | 产品取得以下认证并采用相关产品标准和技术要求： CCC:GB4943.1-2022、GB17625.1-2022、GB9254.1-2021; CE:EN60601-1 Ed4;EN60601-1-2; FCC:47 CFR FCC Part 15 Subchapter J; CB+TUV:ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A2:2010(R2012)+A1:2012+A2:2021, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1:14, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1-6:11+A1+A2(R2012) IEC 60601-1-6:2010+A1+A2 IEC60601-1:2005+A1+A2 提供第三方专业检测机构签发的认证证书，证书需包含所投产品型号。 |
| 6.27 | FDA许可 | 产品通过FDA CLASSI注册，提供证明文件，支持在FDA官方网站查询注册信息。 |
| 6.28 | 节能认证 | 产品通过CQC节能认证，产品采用的标准及技术要求GB 21520-2023,提供认证证书，证书需包含所投产品型号。 |
| 6.29 | 售后服务 | 原厂提供7×24小时售后服务，保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持。 |
| 6.30 | 生产厂家生产年限 | 所投品牌生产企业生产年限10年以上(按照CQC颁发的CCC证书中的生产企业计，生产企业必须为所投品牌同一公司或分子公司),提供相关证明文件。 |
| 6.31 | 产品性能 | 产品获得中国质量检验协会颁发的产品质量相关的荣誉证书，提供证明文件 |
| 7 | 关节镜 |  |
| 7.1 | 直径 | ≥4.0mm |
| 7.2 | 工作长度 | ≥175mm |
| 7.3 | 镜头视向角 | ≥30°,≥视场角105°。 |
| 7.4 | 工艺设计 | 通过全新结构设计，及最新制造工艺，4K关节镜的性能大大提升，提供手术更高分辨的理想图像。不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长。采用激光焊接技术，密封性强。 |
| 7.5 | 消毒方式 | 蓝宝石镜面，可高温高压低温等离子灭菌 |
| 7.6 | 工作套管 | 快速锁定工作鞘管，含两个高流量进出水阀 |
| 7.7 | 镜鞘直径 | 镜鞘直径≤6.5mm |
| 7.8 | 闭孔器 | 圆锥闭孔器 |