中医定向透药治疗仪

- 需求参数

（一）适用范围

适用于药物导入治疗；可用于镇痛、改善局部血液循环、促进炎症消散、软化瘢痕、松解粘连，以及兴奋神经肌肉组织，满足临床中医理疗相关需求。

（二）工作条件

环境温度：5℃～40℃；相对湿度：30%～75%（无凝露）；大气压力：700hPa～1060hPa；电源/频率：AC 220V±22V，50Hz±1Hz； 额定输入功率：≤150VA。

（三）安全类型

Ⅰ类 BF型，符合GB9706.1、GB9706.15等相关医用电气安全标准。

（四）核心技术参数

1. 载波波形：支持方形脉冲波或等效治疗波形，脉冲宽度范围400μs～600μs。

2. 载波频率：1kHz～4kHz允差±10％。

3. 调制幅度：低频调制中频的调幅度≥90%，允差±5%。

4. 输出波形：至少包含三角波、方波、正弦波等3种及以上治疗波形，满足不同理疗场景需求。

5. 输出幅度：峰值不高于40V（空载），确保治疗安全性。

6. 输出电流：在500Ω负载下，最大输出电流≤80mA，连续可调。

7. 输出电流稳定度：不同负载条件下（负载变化范围300Ω～1000Ω），输出电流变化率不大于15%。

8. 输出强度调节：支持多级步进调节（不少于50级），具备长按连续调节功能，操作便捷。

9. 热疗功能：

热疗温度调节范围：37℃～50℃，温度误差±2℃；

热疗档位：不少于3档（含关闭档），支持温度梯度调节；具备热疗工作状态提示功能，便于医护人员监控。

10. 定时功能：定时范围0min～99min，步进调节≤5min，支持任意时间设定。

11. 治疗模式：至少支持中医理疗、药物导入两种核心模式，可自由切换。

12. 治疗处方：每种治疗模式下不少于12种预设治疗处方，总处方数量不少于24种，覆盖常见病症治疗需求。

13. 显示与操作：

配备≥7英寸彩色显示屏（支持触摸或按键操作）；可清晰显示治疗处方、输出强度、温度档位、治疗时间等关键参数，支持参数实时调节。

14. 提示功能：具备设备工作状态提示、超温报警、通道故障报警、操作错误提示及治疗结束提示功能，保障使用安全。

15. 保护功能：具备输出断路保护、短路保护、超温保护功能，异常情况下自动切断相关输出。

16. 输出通道：≥4路独立输出通道，每路通道可单独设定治疗处方、输出强度、温度档位及治疗时间，支持多人或多部位同时治疗。

17. 设备形态：支持推车式设计，便于移动与临床部署，推车结构稳定，操作空间合理。