## Sheet1
药理试验室设备清单（二）
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 核心参数 | 一般参数 | 配套要求
分子生物学检测设备
1 | 化学发光凝胶成像系统 | 台 | 1 | 40 | 1.支持WB化学发光、蛋白凝胶（彩色/黑白）、核酸凝胶成像；2.弱信号可延长曝光，强信号可回调选图；3.标配310/254/365nmLED紫外光源（寿命≥10000小时）；4.紫外防护板截止深度>OD7；5.软件支持条带调整、Marker优化 | 1.成像面积≥20×25cm；2.CCD像素≥500万；3.外形尺寸≤600×500×800mm；4.重量≤40kg | 1.标配ECL发光液套装（200mL）、紫外防护手套；2.质保期≥3年；3.含软件操作及图像分析培训
细胞培养设备
1 | 倒置显微镜（带荧光） | 台 | 1 | 20 | 1.观察方式：倒置相差+荧光观察；2.物镜：4×、10×、20×、40×平场相差物镜（荧光兼容）；3.荧光激发块：至少含DAPI、FITC、TRITC三色激发组；4.分辨率：≤0.2μm（40×物镜下）；5.成像系统：≥500万像素CMOS相机 | 1.目镜：10×，视场数≥22；2.载物台：电动XY载物台，行程≥76×52mm；3.外形尺寸≤600×500×800mm；4.重量≤40kg | 1.标配荧光滤光片组、成像软件；2.质保期≥2年；3.含操作及图像分析培训
2 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 2 | 10 | 1.有效容积≥180L/台；2.控温范围：室温+5℃-50℃，温控精度±0.1℃；3.CO₂控制浓度0-20%，精度±0.1%，采用红外传感器；4.支持160℃-180℃干热灭菌（一键操作）；5.内胆材质为304不锈钢 | 1.外形尺寸≤600×700×1200mm/台；2.重量≤80kg/台；3.搁板标配≥3块/台，可升级；4.自然蒸发湿度≥95% | 1.标配水盘、搁板支架；2.质保期≥3年；3.含CO₂传感器年度校准服务
样本处理与分离设备
1 | 通用电泳仪 | 套 | 2 | 5 | 1.凝胶数1-4块/套，凝胶尺寸：83×73mm；2.缓冲液最大容积：1.5L/套；3.支持1.0mm、1.5mm、0.75mm厚度玻璃板/梳子；4.兼容恒压/恒流/恒功率电泳电源 | 1.外形尺寸≤140×180×185mm/套；2.重量≤3kg/套；3.外壳为耐腐蚀ABS材质 | 1.标配11齿/15齿梳子各2个/套、缓冲液槽1个/套；2.质保期≥1年；3.含电泳操作培训
2 | 台式高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 5 | 1.控温范围-20℃~40℃，温控精度±1℃；2.最大转速≥15000rpm，最大相对离心力≥21000×g；3.支持1.5mL/2mL×24、5mL×12、10mL×6转子；4.具备配平监测、超速、门锁报警功能 | 1.显示为LCD屏；2.外形尺寸≤500×600×400mm；3.重量≤60kg；4.功率≤800W | 1.标配1.5mL×24、5mL×12转子；2.质保期≥1年；3.含上门校准服务（1次/年）
3 | 转膜仪 | 套 | 1 | 5 | 1.转膜尺寸≥75×100mm；2.适配凝胶数1-4块；3.缓冲液最大容积：1.3L；4.2小时内完成20-200kDa标准蛋白转膜 | 1.外形尺寸≤140×180×185mm；2.重量≤2.5kg；3.材质为耐高温PP | 1.标配转膜夹（2个）、滤纸（100张）；2.质保期≥1年；3.提供转膜优化方案
分析测量设备
1 | 实时荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | 20 | 1.荧光通道数≥5色，支持多重检测；2.检测灵敏度：单拷贝基因检测；3.温控范围4℃-99℃，升温速度≥6℃/s，降温速度≥4℃/s；4.模块类型：96孔光学反应模块（兼容0.2mL反应管/8联管）；5.支持绝对定量、相对定量、熔解曲线分析 | 1.温控精度±0.3℃（60℃-95℃）；2.外形尺寸≤500×400×300mm；3.重量≤15kg；4.功率≤800W | 1.标配96孔光学板（50片）、反应管（1000支）；2.质保期≥2年；3.含上门安装调试及校准
2 | 全波长酶标仪 | 台 | 1 | 8 | 1.波长范围200-1000nm，波长精度±1nm；2.检测模式：吸光度、荧光强度、化学发光、时间分辨荧光；3.灵敏度：吸光度≤0.001OD（340nm，空白校正后）；4.支持96孔、384孔板，96孔板检测≤10秒 | 1.外形尺寸≤500×400×300mm；2.重量≤12kg；3.噪音≤55dB；4.工作环境15℃-30℃ | 1.标配96孔板（100片）、校准板（1块）；2.质保期≥2年；3.含年度校准服务
3 | 电子天平（十万分之一精度） | 台 | 1 | 6 | 1.量程≥200g；2.精度0.01mg；3.支持自动内部校准（温度/时间触发）；4.配备全透明玻璃防风罩；5.具备RS232数据接口 | 1.外形尺寸≤350×450×300mm；2.重量≤15kg；3.工作环境15℃-25℃；4.显示为LCD背光屏 | 1.标配校准砝码、防尘罩；2.质保期≥2年；3.含年度校准服务
4 | 微孔洗板机 | 台 | 1 | 5 | 1.清洗方式：8通道/16通道可选，支持逐行/逐列清洗；2.洗板次数1-99次可调；3.加液量50-300μL/孔，精度±5%；4.具备废液报警、缺液报警功能 | 1.外形尺寸≤400×350×280mm；2.重量≤10kg；3.支持自定义清洗程序；4.功率≤150W | 1.标配清洗头、废液瓶、洗液瓶；2.质保期≥1年；3.含操作培训
低温储存与辅助设备
1 | 超低温冰箱-80℃ | 个 | 2 | 7 | 1.控温范围-40℃~-86℃，微电脑精准控制；2.有效容积≥300L/台；3.双压缩机复叠制冷，无氟环保制冷剂；4.具备高温、开门、断电报警（续航≥8小时）；5.内胆为304不锈钢 | 1.外形尺寸≤1000×850×1900mm/台；2.重量≤200kg/台；3.搁板≥6块/台（可调节） | 1.标配冻存盒（20个/台）、钥匙锁；2.质保期≥3年；3.含上门安装调试
2 | 负40℃冰箱 | 个 | 1 | 7 | 1.控温范围-10℃~-40℃，精度±1℃；2.有效容积≥200L；3.单压缩机制冷，无氟制冷剂；4.具备超温报警、开门报警功能 | 1.外形尺寸≤550×650×1700mm；2.重量≤70kg；3.内胆为不锈钢；4.搁板≥3块 | 1.标配门锁；2.质保期≥1年；3.含使用指导