输血输液加温加压仪技术参数
1适用范围：用于输血、输液过程中对输液（输血）管路内的液体进行即时加温加压
2工作用途：无菌液体、血液加温加压
3主机具备一体化支架提手，方便移动仪器和固定加热管
4配备两个加温条，两路加温通路可独立或协同工作
5加温加压双通道互不干扰，可分别设置不同加温温度和加压压力
6预热时间：环境 20℃升温至 38℃，时长小于 2 分钟
7温度可调范围：33℃-42℃，连续可调，支持 0.1℃、1.0℃两档调节步长，控温精度 ±1.0℃
8加温管可选长度≥6种
9压强设定范围：5～300mmHg
10压强准确度误差：≤±2mmHg
11加压速度：500ml加压袋内压强达到300mmHg所需时间≤18秒
12采用高透明材质加压袋，可随时观察液袋余量
13主机可适配多种规格加压袋
14采用微电脑温压控系统，可同时显示双通道设定温度、实时温度、加温时间、加压压力
、故障信息
15薄膜轻触按键，操作可靠，便于清洁消毒，满足院感管控要求
16高温保护报警：温度超过 44℃，系统声光报警并自动停止加热
17低温提示功能：启动加温 5 分钟后温度低于 32℃，触发低温提示
18具备多重故障报警提示：高温报警、低温报警、传感器故障报警、加温器件故障报警
19内置电源熔断器，共 2 只
20加温条为拔插可拆卸式结构，支持热插拔，安装维护便捷
21当输注管路出现断流情况时，输液监控器自动夹闭，设备发出声光报警
22内置电池，工作时间 ≥2.5小时，方便转运
23设备设计使用寿命≥6年
24设备性能成熟、运行稳定可靠
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